1、人工心肺机体外循环管路（接头）参数

控制价：10元/个。用于体外循环管道接口连接。规格：6*6*6mm/12*12mm/8*6mm/10*10mm/12*12*6mm/10*8mm/10*6mm/6*6mm。

2、微栓过滤器参数

所投产品需在省标目录内。用于心脏直视手术时作为体外循环去除固体栓子和微气泡。规格：成人型/儿童型/幼儿型。由外壳、过滤网、管路、接头组成，过滤器大于40μm，微粒去除率不小于90%。

3、人工心肺机体外循环管道参数

所投产品需在省标目录内。用于心脏直视手术时作为血液循环使用。规格：成人型/儿童型/幼儿型。由管道、接头组成，直径大于2mm，预冲量≤500ml。

4、心内血液回收器参数

所投产品需在省标目录内。用于心脏直视手术时作为体外循环时储存、消泡、过滤心内吸引血。由存血筒、消泡网、过滤网组成，储血量≥1500ml。

5、圈套器参数

所投产品需在省标目录内。用于经皮穿刺治疗室间隔缺损、动脉导管未闭。所报型号齐全，环的直径为15mm/20mm。

6、导管参数

所投产品需在省标目录内。用于介入性器械的导入，协助介入性器械深入外周，冠脉和颅内血管系统。内径≥0.089(2.26mm)，导管头端软段14cm，头端柔软段包含9种硬度渐变。内径≥0.099(2.51mm)，导管头端软段12cm，头端柔软段包含9种硬度渐变。产品长度为70cm,80cm,90cm，管身具有超强支撑力，为系统提供稳定支撑，超大内腔可兼容不同器械，为复杂病变的多器械操作提供可能性。

7、颅内支架系统参数

所投产品需在省标目录内。用于颅内血管迂曲、载瘤动脉血管条件差患者动脉瘤栓塞手术，适用于颅内远端血管以及细小血管动脉瘤的治疗，或适用于治疗宽颈动脉瘤。属于开环自膨颅内支架，材质为镍钛合金，支架由8组粗长小梁，12组粗长小梁设计。支架近端和远端各有3个不透射线标记带。支架缩短率要低于6.3%，载瘤血管的金属覆盖率为6%-12%。支架需要无头端设计，更好的保护血管壁，提供灵活操作空间。支架系统由自扩张支架，递送导丝及导入鞘组成。产品规格为：3mm*15mm,3mm*21mm,3mm*24mm,4mm*21mm,4mm*24mm,4mm*30mm,4.5mm*21mm,4.5mm*30mm。

8、微型高频针状电极参数

所投产品需在省标目录内。用于内镜经鼻﹣蝶窦垂体瘤切除术。材质要求：手控开关，钨合金材质，尖弯电极金属棒，金属电极采用钨制造，手柄采用 ABS 制造，刀头覆盖防黏连涂层，具有无烟、电凝、电切、伸缩的功能。伸缩范围可达4-14cm，需同时满足不同科室对电极长度的要求，深浅手术部位同时兼顾。电极电缆线采用聚氯乙烯护套软电线；电极裸露部位外包 PET 绝缘管。45°弯角刀头设计，3mm裸露针尖，5μm 针尖直径。手柄长度140±10mm；电极总长度全部缩回180±10mm;电极总长度全部伸出280±10mm；电极直径Φ0.7±0.1。

9、一次性使用医用滑移垫参数

所投产品需在省标目录内。用于急诊科、120、神经外科、手术室、重症监护室等需要转运病人。产品整体采用热合工艺生产，无针孔，可抬动，可滑移，具有拉力大、可塑性强、具备医疗器械二类注册证，无菌，静态承重300kg，动态承重150kg。产品平整，透气性好，可长时间接触患者皮肤，且牢固性好，转运时能有效降低患者波动频次，安全的保护手术切口遭受二次创伤，避免在移动过程当中的扭伤和撕裂，有效降低了交叉感染的发生。体积小，方便携带和操作，配备减压把手。尺寸：195*80cm(±5cm)。外观要求：外观应平整，无针孔，无褶皱，落絮，杂质，破损等缺陷。拉伸强度：主单的拉伸强度（N）纵向≥160N、横向≥120N。胀破强度（kPa )≥120kPa。滑移：产品主单应能承受150kg荷载下的滑移60cm。产品使用过程中无破损，无断裂。环氧乙烷残留量应不大于10ug/g。

10、一次性使用输液延长管参数

所投产品需在省标目录内。用于静脉输液治疗，与输注器具（输液器、输注泵、注射器、微量注射泵）配套使用。延长管长度1.5m-1.6m。不含塑化剂。产品采用螺旋口设计，无针连接，避免针刺伤。

11、硅橡胶面部整形填充材料参数

所投产品需在省标目录内。用于供医疗部门用于面部外科矫形与修复，隆颏术小颏畸形，隆鼻术鞍鼻畸形。产品由聚甲基乙烯基硅橡胶材料制成。按适用部位划分，可鼻部填充型号、颧部填充型号、颞部填充型号及下颌填充型号。产品经Co60射线辐照灭菌，一次性使用。可根据体差异选择不同型号产品。

12、硅凝胶填充乳房植入体参数

所投产品需在省标目录内。用于小乳症、乳房缺陷的整形修复及改性手术。产品由硅橡胶壳体和硅凝胶填充物组成，其中壳体由内层、外层、屏蔽层、盖体、注胶通道密封料组成。产品均为原形、单腔，外壳的表面结构有毛面、磨砂和光滑三种。该产品一次性使用，经Co60辐照灭菌。可根据个体差异选择不同型号产品。

13、一次性使用纤维环缝合器参数

所投产品需在省标目录内。用于单纯椎间盘突出症患者及髓核单摘、神经根减压后对纤维环进行的修复。适用于单纯椎间盘突出患者，行髓核摘除手术后的纤维环切口缝合。产品由手柄、推杆、穿刺针、导线、非吸收性外科缝线、推结器组成。产品为环氧乙烷灭菌无菌产品，有效期不小于2年。

14、一次性使用管鞘参数

所投产品需在省标目录内。用于桡动脉、股动脉血管穿刺，辅助心血管病人介入诊断和治疗的各种导管插入。桡动脉穿刺鞘管，股动脉穿刺鞘管（6F、7F、8F)，撕开鞘。导管鞘及穿刺套件由导管鞘、扩张器、导丝、穿刺针及闭塞器组成。制造材料为：导管鞘、管体：HDPE；边孔管：聚亚胺酯；润滑剂：聚二甲基硅氧烷；套管基础涂层：HDPE；套管顶部涂层：LLDPE和HDPE；扩张器管：4-5.5F，尼龙、6-9F，HDPE、10-11F，LDPE和HDPE；闭塞器：LLDPE；导丝：304不锈钢；针管：304不锈钢。经环氧乙烷灭菌。

15、一次性使用内窥镜活体取样针参数

所投产品需在省标目录内。用于内窥镜检查或治疗中对于纵膈区域和肺门区域的病灶的活检取样。主要是在气道附近的（1.3公分内），可不通过外科进行取样，而对于气道内以及气道粘膜和粘膜下的病变取样。结构由针芯丝、针头、外管、公母螺纹帽、抽吸器等组成。针头长度14mm、外管直径1.8mm、外管长度1.2米，针头直径0.9mm、1.1mm。

16、胃肠充盈超声造影剂参数

所投产品需在省标目录内。用于人体胃肠及周围器官的超声诊断。产品成份完全为植物可食用原料，且不含有食品添加剂成份如甜味剂等，糖尿病患者可适用。产品易于冲泡．一次性直接冲泡，不结块不分层，临床效率高。产品成像细腻且回声程度不会过低或者过高。产品经过国家级声学专业检查机构声学方面检验，有《医疗器械产品技术要求预评价意见》和《检测报告单》。产品保质期长，不存在有效期变质变味分层问题。产品规格25g／包50g／包，产品细菌数不超过1000cfu/g ，霉菌和酵母菌总数不超过100cfu/g ,无大肠埃希菌。声学要求：按照GB/T15261-2008《超声仿组织材料声学特性的测量方法》中所述方法，在35℃和2.5MHz~5.0MHz范围内任一频率下采用单样品法测量，产品厚不小于5cm。

17、细菌药敏纸片参数

所投产品需在省标目录内。该试剂用于细菌的 KB 法药敏试验及自动化仪器不能涵盖的细菌、药物的药敏试验。用于细菌的 KB 法药敏试验；纸片内药物品种和规格与 CLSI 规定相一致；涵盖的抗菌药物品种越全越好，至少应涵盖全国细菌耐药监测网规定的必须监测的药物品种。